|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、技术要求** | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | | **数量** | **需求意向** | **备注** |
| 1 | 移动DR体检车 | | 1台 | 用途：外出体检服务，常规体检项目：胸片、血常规、尿常规、听力、视力、心电图、腹部B超、身高、体重、血糖、血压、血脂等  一、DR体检车（约8米）要求：  1.源像距（SID）达到1.8米，符合GBZ70-2015职业性尘肺病诊断要求。  2.配备UPS储能电源，在无电的情况下，能完成拍片工作。无电情况下拍片不少于200人次。  3.配置1个听力室，提高听力检查效率，配置1台听力计，与听力室能配套使用。  二、车载DR核心部件要求  1.高压发生器  1.1功率：56KW  1.2频率：400KHZ  1.3管电流：710mA  1.4电流时间积：630mAs  2.球管  2.1标称X射线管电压：150kV  2.2管组件热容量：900kJ（1250kHU）  2.3焦点功率：54kW/22kW  3.平板探测器  3.1材质：非晶硅-碘化铯  3.2灰阶：16位  3.3空间分辨率：3.7Lp/mm |  |
| **二、商务要求** | | | | | |
| 售后服务 | | 接到服务需求信息后，20分钟内响应服务需求，一般故障6小时内解决，紧急救援2小时内到达服务现场（特殊情况除外）。 | | | |
| 注：以上需求意向是科室提出的初步意向，仅供市场调研论证参考，请各参与供应商根据以上意向需求，推介至少满足或优于意向需求的产品。 | | | | | |